mDOM\_mb\_3, #14, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| 9a000000671c1142 | 13128-01  14 | 0581 | 8c000030c315632d | 34 | passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1397.6 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 325.16 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1192.2 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 765.69 mA

channel 4 P1V35\_IMON 328.38 mA

channel 5 P1V0\_IMON 675.62 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 2.4147 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 3.1433 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 2.3613 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 3.7041 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 1.8539 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9357 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2894 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8183 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3402 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.98019 V