mDOM\_mb\_3, #16, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| 00000000671b3d42 | 13128-01  16 | 0568 | 14000030c358b02d | 36 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1419.5 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 298.7 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1222 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 778.85 mA

channel 4 P1V35\_IMON 313.01 mA

channel 5 P1V0\_IMON 686.23 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 2.0599 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 2.7695 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 1.8196 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 2.1667 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 1.7586 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9712 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2822 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8187 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3387 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.97885 V