mDOM\_mb\_3, #19, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| bc000000671b4242 | 13128-01  19 | 0579 | 37000030c2fd0d2d | 39 | passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1538.4 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 316.57 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1221.7 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 777.05 mA

channel 4 P1V35\_IMON 310.95 mA

channel 5 P1V0\_IMON 679.36 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 2.1553 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 2.9259 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 1.9913 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 0.43488 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 1.2627 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.966 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2787 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8203 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3362 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.97797 V