mDOM\_mb\_3, #20, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| 150000006750f342 | 13128-0120 | 0580 | bb000030c315622d | 40 | passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

 channel 0 P5V\_IMON 1468.5 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 296.89 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1208.1 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 797.58 mA

channel 4 P1V35\_IMON 330.31 mA

channel 5 P1V0\_IMON 691.03 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 2.9259 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 3.5934 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 1.7014 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 0 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 1.442 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9769 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2913 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8232 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3442 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.98221 V