mDOM\_mb\_3, #22, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| ae000000675fbb42 | 13128-0122 | 0578 | 8b000030c2c70a2d |  | passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1476.7 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 316.52 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1207.1 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 801.66 mA

channel 4 P1V35\_IMON 306.18 mA

channel 5 P1V0\_IMON 709.5 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 4.9095 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 2.6245 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 2.7542 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 2.4529 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 1.442 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9364 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2903 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8177 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3387 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.98126 V