mDOM\_mb\_3, #24, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| c0000000672b4942 | 13128-01  24 | 0564 | e5000030c346652d | 44 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1409 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 300.76 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1182 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 793.69 mA

channel 4 P1V35\_IMON 332.02 mA

channel 5 P1V0\_IMON 648.99 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 3.3836 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 1.7662 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 1.9951 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 2.1133 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 3.8033 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9607 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2921 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.821 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3383 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.9845 V