mDOM\_mb\_3, #27, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| 5b0000006774b742 | 13128-01 27 | 0547 | 10000030c3505e2d | 47 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1426.3 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 299.92 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1197.2 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 780.95 mA

channel 4 P1V35\_IMON 314.36 mA

channel 5 P1V0\_IMON 653.53 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 2.4376 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 2.8 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 2.1324 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 3.1357 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 5.7411 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9588 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.301 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8206 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3387 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.98122 V