mDOM\_mb\_3, #28, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| 6800000067272442 | 13128-01 28 | 0549 | da000030c3159c2d | 48 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1496 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 293.61 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1224.6 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 791.21 mA

channel 4 P1V35\_IMON 342.21 mA

channel 5 P1V0\_IMON 690.38 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 1.0033 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 4.9095 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 1.648 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 28.378 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 2.7313 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9826 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2844 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8225 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3393 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.98206 V