mDOM\_mb\_3, #30, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| 7f0000006732f842 | 13128-0130 | 0575 | 59000030c2c66e2d | 50 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1500.4 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 313.31 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1250.8 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 811.46 mA

channel 4 P1V35\_IMON 309.76 mA

channel 5 P1V0\_IMON 721.93 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 2.5444 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 2.5635 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 2.2163 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 2.3918 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 2.2049 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9689 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2865 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8194 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3374 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.97832 V