mDOM\_mb\_3, #31, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| 0700000067483942 | 13128-01 31 | 0550 | a9000030c3465d2d | 51 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1457.9 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 297.81 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1205.3 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 792.73 mA

channel 4 P1V35\_IMON 315.26 mA

channel 5 P1V0\_IMON 706.41 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 1.9188 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 2.8381 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 3.7041 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 2.7008 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 3.9749 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9369 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2943 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8229 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3425 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.98351 V